重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（辐）环准〔2019〕038号

重庆三博长安医院有限公司：

你单位报送的重庆三博长安医院加速器设备采购及安装项目（项目代码：2019-500105-84-03-094865）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（社会信用代码：915001126912004062）编制的该项目环境影响评价报告表结论及其提出的辐射安全防护、污染防治等环境保护措施，从辐射防护与环境保护角度，该项目建设可行。

二、该项目选址于重庆市江北区建新东路65号重庆三博长安医院内，对综合楼1楼北部和2楼的空置房间进行改造，将其改建为加速器机房、CT模拟定位机机房以及相关配套用房，配置1台10MV医用电子加速器（II类射线装置）和1台CT模拟定位机（III类射线装置）开展肿瘤治疗工作。项目总建筑面积约为744m2。项目总投资2600万元，其中环保投资100万元。

三、你单位应严格遵守国家有关标准要求，有效控制项目对环境的电离辐射影响，确保附加给工作人员、公众的年有效剂量分别在5mSv、0.25mSv内；机房屏蔽墙体外30cm处环境周围剂量当量率应≤2.5μSv/h；加速器设备表面5cm及100cm处感生放射性分别在200μSv/h、20μSv/h内。

四、在项目设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价文件提出的各项辐射防护安全、放射性污染防治等环境保护措施，重点做好以下工作，以确保辐射环境安全。

（一）机房的辐射防护屏蔽应满足辐射防护安全要求，并符合最优化原则；合理设置通风装置，保证机房内良好的空气，且所有进出风口、穿墙管道等处均应采取相应的防射线泄漏措施。

（二）按有关规定对放射诊断进行管理与控制，设置明显的电离辐射标志、中文警示说明和工作信号指示器，落实防止误操作、避免工作人员和公众受意外照射的安全措施，采取有效措施，防止设施设备运行故障，强化风险防范管理。

（三）加强建筑施工管理，保证放射诊疗场所辐射防护安全、污染防治设施施工质量；采取有效措施控制扬尘污染和施工噪声影响。项目建设、运营中产生的废水、固体废物按有关规定处理并达标排放；医疗废物等应交由有资质的单位处理。

五、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。该项目的性质、规模、地点或防治污染的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目竣工后，你单位应按照规定的标准和程序对环境保护设施进行验收，经验收合格并按规定重新办理辐射安全许可证后方可正式投入运行。

六、你单位应在收到本批准书后，将批准后的环境影响报告表和批文报送一份给江北区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

重庆市生态环境局

2019年11月26日

抄送：江北区生态环境局，重庆市辐射环境监督管理站。