重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（辐）环准〔2019〕039号

重庆市万州中心血站：

你单位报送的重庆市万州中心血站扩建项目（血液辐照）（项目代码：2013-500101-83-01-0002）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（社会信用代码：915001126912004062）编制的该项目环境影响评价报告表结论及其提出的辐射安全防护、污染防治等环境保护措施，从辐射防护与环境保护角度，该项目建设可行。

二、该项目选址于重庆市万州区百安坝街道天台路9号，在你单位新址综合楼B2层（吊2层）西北角辐照室配置两台血液辐照仪（各含1枚II类放射源137Cs，额定活度分别为4.99×1013Bq、9.8×1013Bq）开展血液制品的辐照工作。辐照室东侧为消防控制室，南侧为过道和杂物间，西侧和北侧均为山体。项目总建筑面积约为16m2。项目总投资430万元，其中环保投资4万元。

三、你单位应有效控制项目对环境的影响，确保附加给工作人员和公众的辐射剂量分别控制在5mSv/a、0.25mSv/a内，血液辐照仪β表面污染控制水平<4Bq/㎝²，距装置表面5cm和100cm处周围剂量当量率控制值分别为≤2.5μSv/h、≤0.25μSv/h。

四、在项目设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价文件提出的各项辐射防护安全、放射性污染防治等环境保护措施，重点做好以下工作，以确保辐射环境安全。

（一）血液辐照室应按规定安装防盗门、视频报警监视器、 电离辐射标志等安全防护设施, 强化血液辐照仪运行使用的风险防范措施，保障工作人员和公众的辐射安全。加强辐射安全与环境管理，完善辐射安全管理制度及辐射事故应急预案，工作人员个人剂量监测制度，建立相关监测档案。

（二）加强施工管理，采取有效措施控制扬尘污染和施工噪声影响；项目施工和运行过程产生的废水、固体废弃物等应按照有关规定处理并达标排放。

（三）放射源运输应按放射性物品运输有关规定进行。放射源的使用期限不得超过设计使用期限。退役放射源按规定由供应商回收处理并到环保部门办理备案手续。

五、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。该项目的性质、规模、地点或防治污染的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目竣工后，你单位应重新办理辐射安全许可证，并按照规定的标准和程序对环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投入运行。

六、你单位应在收到本批准书后，将批准后的环境影响报告表和批文报送一份给万州区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

重庆市生态环境局

2019年11月26日

抄送：万州区生态环境局，重庆市辐射环境监督管理站。