重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（辐）环准〔2020〕001号

重庆大学附属肿瘤医院：

你单位报送的重庆大学附属肿瘤医院新增后装伽玛源近距离治疗机项目（项目代码：2019-500106-84-03-102466）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（社会信用代码：915001126912004062）编制的该项目环境影响评价报告表结论及其提出的辐射安全防护、污染防治等环境保护措施，从辐射防护与环境保护角度，该项目建设可行。

二、该项目选址于重庆市沙坪坝区汉渝路181号重庆大学附属肿瘤医院放疗楼北侧一楼后装治疗中心，拟将已退役的后装机机房（满足无限制开放使用要求）进行通风设计、室内装修后作为新的后装机机房，并配置1台后装机，使用1枚Ir-192放射源（Ⅲ类放射源），开展近距离放射治疗工作。项目总建筑面积约为160m2。项目总投资578.5万元，其中环保投资60万元。

三、你单位应严格遵守国家有关标准要求，有效控制项目对环境的电离辐射影响，确保附加给工作人员、公众的年有效剂量分别控制在5mSv、0.25mSv内；后装机机房屏蔽体外30cm处周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h；工作贮源器内装载最大容许活度的放射源时，距离贮源器表面5cm及100cm处因泄漏辐射所致周围剂量当量率分别控制在50μSv/h、5μSv/h以内。

四、在项目设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价文件提出的各项辐射防护安全、放射性污染防治等环境保护措施，重点做好以下工作，以确保辐射环境安全。

（一）进一步合理优化机房布局，辐射屏蔽设计应按照辐射防护最优化原则进行，并满足辐射防护安全要求；合理设置通风系统，且所有进出风口、穿墙管线道等处均应采取相应的防射线泄漏措施。

（二）辐射工作场所应设置明显的电离辐射标志和中文警示说明，落实防止误操作、避免工作人员和公众受到意外照射的安全措施，采取有效措施，防止设施设备运行故障，强化风险防范管理。

（三）健全辐射安全责任制，落实辐射相关人员岗位职责，强化放射源的安全监管，完善辐射安全操作规程、设备维护保养制度和放射源使用台账管理制度等辐射安全防护管理规章制度及辐射事故应急方案，使其具备针对性、可操作性。

（四）项目建设、运营中产生的废水、固体废物按有关规定处理，废水达标排放，医疗废物等应交由有资质的单位处理。

五、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。该项目的性质、规模、地点或防治污染的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目竣工后，你单位应按照规定的标准和程序对环境保护设施进行验收，经验收合格并按规定重新办理辐射安全许可证后方可正式投入运行。

六、你单位应在收到本批准书后，将批准后的环境影响报告表和批准书报沙坪坝区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

重庆市生态环境局

2020年1月7日

抄送：沙坪坝区生态环境局，重庆市辐射环境监督管理站。