重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（辐）环准〔2020〕011号

重庆市东南医院：

你单位报送的重庆市东南医院介入放射学建设项目（项目代码：2020-500108-84-03-106337）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，我局原则同意重庆九天环境影响评价有限公司（社会信用代码：9150011574745924XG）编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的辐射安全防护、污染防治等环境保护措施，从辐射防护与环境保护角度，该项目建设可行。

二、该项目选址重庆市南岸区茶园新区通江大道98号医院内，将医院门诊部负一楼放射科原8排CT机房改建为介入手术室及配套用房，配置1台DSA（Ⅱ类射线装置，额定电压125kV）开展放射诊断工作。项目总建筑面积约248m2。项目总投资1000万元，其中环保投资约20万元。

三、你单位应严格遵守国家有关标准要求，有效控制项目对环境的电离辐射影响，确保附加给工作人员、公众的年有效剂量分别控制在5mSv、0.25mSv内；DSA机房屏蔽体外30cm处周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h；透视防护区测试平面上的空气比释动能率应不大于400μGy/h。

四、在项目设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价文件提出的各项辐射防护安全、放射性污染防治等环境保护措施，重点做好以下工作，以确保辐射环境安全。

（一）机房的辐射防护屏蔽应满足辐射防护安全要求，并符合最优化原则；合理设置通风装置，保证机房内良好的空气，且所有进出风口、穿墙管道等处均应采取相应的防射线泄漏措施。

（二）按有关规定对放射诊断进行管理与控制，设置明显的电离辐射标志、中文警示说明和工作信号指示器，落实防止误操作、避免工作人员和公众受意外照射的安全措施，采取有效措施，防止设施设备运行故障，强化风险防范管理。

（三）项目建设、运营中产生的废水、固体废物按有关规定处理，废水达标排放，医疗废物等应交由有资质的单位处理。

五、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。该项目的性质、规模、地点或防治污染的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目竣工后，你单位应按照规定的标准和程序对环境保护设施进行验收，经验收合格并按规定重新办理辐射安全许可证后方可正式投入运行。

六、建设项目按规定接受各级生态环境主管部门的环保日常监管，你单位应在收到本批准书后，将批准后的环境影响报告表送南岸区生态环境局。

重庆市生态环境局

2020年5月11日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队，市辐射环境监督管理站，

市生态环境工程评估中心，南岸区生态环境局，重庆九天环

境影响评价有限公司。