重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（辐）环准〔2020〕015号

重庆市第九人民医院：

你单位报送的重庆市第九人民医院核医学科改建项目（项目代码：2020-500109-84-03-120531）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（社会信用代码：915001126912004062）编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的辐射安全防护、污染防治等环境保护措施，从辐射防护与环境保护角度，该项目建设可行。

二、该项目选址重庆市北碚区嘉陵村69号医院内，对位于放射科楼1F及肝病综合楼1F的原有核医学科进行改建，使用放射性核素I-131、Sr-89开展诊疗工作，日等效最大操作量和年最大用量分别为3.82×108Bq、8.89×1011Bq，为乙级非密封放射性工物质工作场所。项目总建筑面积约465m2。项目总投资200万元，其中环保投资约60万元。

三、你单位应严格遵守国家有关标准要求，有效控制项目对环境的电离辐射影响，确保附加给工作人员、公众的年有效剂量分别控制在5mSv、0.25mSv以内；核医学工作场所屏蔽墙体外30cm处周围剂量当量率应≤2.5μSv/h；工作场所控制区、监督区和其他区域的表面污染水平应分别小于40Bq/cm2、4Bq/cm2、0.4Bq/cm2。

四、在项目设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价文件提出的各项辐射防护安全、放射性污染防治等环境保护措施，重点做好以下工作，以确保辐射环境安全。

（一）严格按照非密封放射性物质工作场所分区原则，对核医学工作场所进行合理优化布局；在控制区工作人员的出口处设置卫生通过间，预防和控制放射性污染。

（二）严格按照规定处理放射性废物。按规定要求设置放射性废水收集管道和衰变池，并采取防渗漏处理；放射性废水需达到国家规定的排放标准（总β放射性不超过10Bq/L）后方能进入医院污水处理站；按照有关标准要求设置通风装置；固体废物按国家有关规定分类收集、处理，控制和减少放射性废物的产生量。

（三）建立放射性药物的接收和使用的详细记录等管理制度，完善并落实安全防护制度与措施，加强安全管理，确保放射性药物运输和使用中的安全。

（四）健全辐射安全责任制，落实辐射相关人员岗位职责，完善辐射安全操作规程和设备维护保养制度等辐射安全防护管理规章制度及辐射事故应急方案，使其具备针对性、可操作性。

（五）项目建设、运营中产生的非放射性废水、固体废物按有关规定处理，非放射性废水达标排放，医疗废物等应交由有资质的单位处理。

五、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。该项目的性质、规模、地点或防治污染的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目竣工后，你单位应按照规定的标准和程序对环境保护设施进行验收，经验收合格并按规定重新办理辐射安全许可证后方可正式投入运行。

六、建设项目按规定接受各级生态环境主管部门的环保日常监管，你单位应在收到本批准书后，将批准后的环境影响报告表送北碚区生态环境局。

重庆市生态环境局

2020年6月12日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队，市辐射环境监督管理站，

市生态环境工程评估中心，北碚区生态环境局，重庆宏伟环

保工程有限公司。