- 竞争性谈判文件

项   目   号：18A1358

谈判项目编号：0611-BT1800400366AH

项目名称：重庆市环境科学研究院水质在线观测系统建设

采   购   人：重庆市环境科学研究院

采购代理机构：重庆市政府采购中心

- 二〇一八年五月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 4 -

一、竞争性谈判内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、谈判资格	- 4 -

四、谈判有关说明	- 4 -

五、保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

七、其它有关规定	- 7 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇  供应商须知	- 8 -

一、谈判费用	- 8 -

二、竞争性谈判文件	- 8 -

三、谈判要求	- 8 -

四、谈判程序	- 11 -

五、评审依据	- 13 -

六、成交原则	- 13 -

七、成交通知	- 14 -

八、关于质疑和投诉	- 14 -

九、签订合同	- 16 -

十、政府采购信用融资	- 16 -

第三篇  谈判项目技术需求	- 17 -

一、项目一览表	- 17 -

二、技术规格及质量要求	- 17 -

第四篇  谈判项目服务需求	- 22 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 22 -

二、质量保证及售后服务	- 22 -

三、报价要求	- 23 -

四、付款方式	- 23 -

五、知识产权	- 23 -

六、培训	- 24 -

七、其他	- 24 -

第五篇  合同草案条款	- 25 -

第六篇  响应文件格式要求	- 29 -

一、经济部分	- 30 -

二、技术部分	- 32 -

三、服务部分	- 33 -

四、资格条件及其他	- 34 -

五、其他应提供的资料	- 40 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）接受重庆市环境科学研究院的委托，对重庆市环境科学研究院水质在线观测系统建设项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | - 预算金额 （万元） | 保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市环境科学研究院水质在线观测系统建设 | 142.5 | 2 | 所采购货物必须为中国大陆境内生产 |

### 二、资金来源

财政预算资金。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

一般资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

### 四、谈判有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2018年5月3日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载或到重庆市政府采购中心领取本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名，竞争性谈判文件购买费在各供应商递交响应文件时一并缴纳。

（四）竞争性谈判文件售价为：300元/分包（售后不退），若供应商为微型企业且所提供的产品为微型企业生产的免收竞争性谈判文件购买费，供应商须在递交响应文件时，提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和书面承诺书（详见第六篇 五、其他应提供的资料）（微型企业的认定标准详见本项目竞争性谈判文件“第二篇”）。

（五）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（六）谈判地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（七）提交响应文件截止时间：2018年5月10日北京时间10:00

（八）谈判开始时间：2018年5月10日北京时间10:00

### 五、保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户1或账户2，保证金的到账截止时间为谈判当天上午09:00。

| 户名: 重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 银行信息 |  |  |
| 01 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50001004141052539490017454 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |
|  |  | 账 号 | 9558853100004606152 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 招商银行重庆上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123905538210902015453 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038） |
|  |  | 账 号 | 0205010120010023629012453 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 平安银行重庆杨家坪支行（行号：307653004078） |
|  |  | 账 号 | 30105275010454 |
|  | 账号 6 | 开户行 | 重庆银行重庆文化宫支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 160101040022628010553 |
|  | 账号 7 | 开户行 | 中国银行重庆上清寺支行（行号：104653087082） |
|  |  | 账 号 | 110258657356 |
|  | 账号 8 | 开户行 | 兴业银行重庆分行营业部（行号：309653011012） |
|  |  | 账 号 | 346010100101039979010553 |

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2. 首次将保证金汇至重庆联合产权交易所集团股份有限公司（重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，原重庆市政府采购交易中心）的供应商，应按重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心规定办理供应商银行基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”请登录重庆市公共资源交易网（网址http:// www.cqggzy.com）进行下载，咨询电话：023-67703091（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）。

3.由于第一次缴纳保证金而未能及时在重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心登记基本账户的供应商，可持本供应商基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4.各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话： 023-67769201

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到重庆市政府采购中心领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市环境科学研究院

联系人：高奥

电  话：023- 67850069

传  真：023- 67850069

地  址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：杨敬杰  周媛媛

电  话：023-67707169  67703509

传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢503室

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明谈判项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3.供应商未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

4.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

5.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

6.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

9.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，再委托代理商参与谈判的。

10.供应商以联合体形式参与谈判的。

（九）采购代理服务费

1.供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务代理业务成交金额为500万元，计算代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+1.1+2.34=4.64（万元）

2.采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：工商银行重庆五江支行

账  号：3100023419200023047

说明：成交供应商为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费，微型企业的认定标准详见本篇。

（十）交易服务费

供应商成交后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按照渝价[2016]232号文件执行。

说明：成交供应商为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本篇。

### 四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件的规定提交保证金 |

注：

供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇规定的谈判内容进行响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

（一）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价

（二）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.关于政策性扣减

3.1政策性扣减范围

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件、残疾人福利性单位的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

3.2  政策性扣减方式

3.2.1供应商为非联合体参与谈判的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

3.2.2监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第六篇 五、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

4.成交供应商的确定：

4.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

4.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

4.4谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

4.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

4.6成交供应商的变更

4.6.1成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.6.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

5.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商对竞争性谈判文件提出质疑的，应在依法获取竞争性谈判文件（购买了竞争性谈判文件并完成了报名手续）之日或者竞争性谈判文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

### 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

- 第三篇  谈判项目技术需求

- 一、项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 常规五参数水质分析仪 | 1套 | 所提供产品必须为中国大陆境内生产 |
| - 2 | 高锰酸盐指数水质分析仪 |  |  |
| - 3 | 氨氮水质分析仪 |  |  |
| - 4 | 总磷总氮水质分析仪 |  |  |
| - 5 | 铅镉锌铜水质分析仪 |  |  |
| - 6 | 总铬水质分析仪 |  |  |
| - 7 | 镍水质分析仪 |  |  |
| - 8 | 叶绿素a水质分析仪 |  |  |
| - 9 | 系统集成 |  |  |

- 二、技术规格及质量要求

（一）技术需求表

1、常规五参数水质分析仪

| 功 能 要 求 | 必要功能 | 工作温度：0～50℃ 储存温度：-20～65℃ 防护等级：NEMA 4X/IP65 通讯协议：RS232/485（MODBUS），4-20mA |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助功能 | 显示：LCD |
| 性能指标 | PH | 分析方法:玻璃电极法 量程:pH 0～14（0～40 ℃），可调 漂移（pH=4、7、9）:±0.1 pH 重复性 ±0.01 pH 响应时间:≤30 s 温度补偿精度:±0.1 pH 准确度 ±0.01pH 分辨率:0.01pH MTBF:≥720 h/次 实际水样比对试验:±0.1 pH 防护等级:≥IP65 温度补偿:自动温度补偿功能 |
|  | 水温 | 分析方法:热电阻或热电偶 量程:0℃～60 ℃，可调 准确度:±0.1℃ 重复性:≤2% 响应时间（T90）:≤0.5min 分辨率:0.1℃ MTBF ≥1440 h/次 |
|  | 溶解氧 | 分析方法:电化学法、荧光法 量程:0～20 mg/L，可调 零点漂移:±0.3 mg/L 量程漂移:±0.3 mg/L 重复性:±0.3 mg/L 响应时间（T90）:0.5min（25℃） MTBF:≥1440 h/次 实际水样比对试验:±0.3 mg/L 防护等级:≥IP65 分辨率:0.001mg/L 温度补偿:自动温度补偿功能 |
|  | 电导率 | 分析方法:电极法 最小检测范围:0～500 mS/m（0～40℃），可调 重复性误差:±1% 零点漂移:±1% 量程漂移:±1% 响应时间（T90）:≤30s 温度补偿精度:±1% MTBF:≥720h/次 实际水样比对试验:±1% 防护等级:≥IP65 准确度:±0.5% 分辨率:0.1μS/cm 温度补偿:自动温度补偿功能 |
|  | 浊度 | 分析方法:光散射法 量程:0～1000NTU，可调 重复性:±1% 零点漂移:±1.5% 量程漂移:±1.5% MTBF:≥1440h/次 实际水样比对试验:±10% 防护等级:≥IP65 分辨率:0.001NTU |
|  | 仪器资质 | 提供省级以上（含省级）质量技术监督部门出具的型式评价或检测报告复印件，并加盖供应商公章；提供中国环境保护产品认证证书复印件，并加盖供应商公章。 |
| 基本配置 |  | 包括但不仅限于如下配置： 1、五参数主机1套 2、传感器探头4个 3、说明书、随机备品备件、合格证、出厂检测报告、质保卡各一套 |

2、高锰酸盐指数水质分析仪

| 功 能 要 求 | 必要 功能 | 1、具有分析仪器过程日志记录功能 2、自动标样核查、零点校准、标样校准等功能 3、具有数据异常标识、异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息 4、仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示 5、具有RS-232或RS-485标准通讯接口 6、监测频次4个小时1次，应具备1小时1次的监测能力 7、具有仪器基本参数贮存（一年以上），断电保护与自动恢复功能 8、具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次 9、具有仪器运行周期(连续、间歇、周期、手动)设置功能； 11、具有仪器状态远程显示功能 12、具有仪器远程控制功能，如远程启动、远程校正、故障关机功能；具有双向数据及信号传输功能 13、采用通用化、小型化设计，提升应急监测能力，快速方便地实现常规监测向应急监测的转化 14、具有24小时零点漂移、24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助 功能 | 15、必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》 16、具有自动清洗功能 |
| 性能指标 | 主要性能指标 | 分析方法：高锰酸盐氧化法 |
|  |  | 量程:0～20mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移:±3% |
|  |  | 量程漂移:±3% |
|  |  | 准确度:±5% |
|  |  | 重复性:±5% |
|  |  | 检出限:≤0.1mg/L |
|  |  | MTBF:≥1440 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验:±10% |
|  | 仪器资质 | 提供省级以上（含省级）质量技术监督部门出具的型式评价或检验报告复印件，并加盖供应商公章；提供中国环境保护产品认证证书复印件，并加盖供应商公章。 |
| 基本配置 |  | 包括但不仅限于如下配置： 1、水质在线监测系统软件一套 2、说明书、随机备品备件、合格证、出厂检测报告、质保卡各一套 |

3、氨氮水质分析仪

| 功 能 要 求 | 必要 功能 | 1、具有分析仪器过程日志记录功能 2、自动标样核查、零点校准、标样校准等功能 3、具有数据异常标识、异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息 4、仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示 5、具有RS-232或RS-485标准通讯接口 6、监测频次4个小时1次，应具备1小时1次的监测能力 7、具有仪器基本参数贮存（一年以上），断电保护与自动恢复功能 8、具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次 9、具有仪器运行周期(连续、间歇、周期、手动)设置功能 11、具有仪器状态远程显示功能 12、具有仪器远程控制功能，如远程启动、远程校正、故障关机功能；具有双向数据及信号传输功能 13、采用通用化、小型化设计，提升应急监测能力，快速方便地实现常规监测向应急监测的转化（须提供厂家公开发行彩页证明材料） 14、具有24小时零点漂移、24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能 15、可扩展性：部分监测仪器采用模块化设计；根据水质实际情况，在不增加任何硬件和费用的基础上，可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能（须提供厂家公开发行彩页证明材料或成果鉴定书） |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助 功能 | 16、必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》 17、具有自动清洗功能 |
| 性能指标 | 主要性能指标 | 分析方法：纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |
|  |  | 量程：0～10 mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移：≤0.02 mg/L |
|  |  | 量程漂移：≤1.0% |
|  |  | 准确度:±5% |
|  |  | 示值误差 标液浓度为2.0 mg/L时,± 8.0% 标液浓度为5.0 mg/L时,± 5.0% 标液浓度为8.0 mg/L时,± 3.0% |
|  |  | 重复性:≤2.0% |
|  |  | 记忆效应 标液浓度为2.0 mg/L时:± 0.3 mg/L 标液浓度为8.0 mg/L时:± 0.2 mg/L |
|  |  | 检出限:≤0.05mg/L |
|  |  | pH干扰试验:± 6.0% |
|  |  | 实际水样比对试验 水样浓度<2.0 mg/L：≤0.2 mg/L 水样浓度≥2.0 mg/L：≤10.0% |
|  |  | 最小维护周期：≥168h |
|  | 仪器资质 | 提供省级以上（含省级）质量技术监督部门出具的型式评价或检验报告复印件，并加盖供应商公章；提供中国环境保护产品认证证书复印件，并加盖供应商公章。 |
| 基本配置 |  | 包括但不仅限于如下配置： 1、水质在线监测系统软件一套 2、说明书、随机备品备件、合格证、出厂检测报告、质保卡各一套 |

4、总磷总氮水质分析仪

| 功 能 要 求 | 必要 功能 | 1、具有分析仪器过程日志记录功能 2、自动标样核查、零点校准、标样校准等功能 3、具有数据异常标识、异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息 4、仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示 5、具有RS-232或RS-485标准通讯接口 6、监测频次4个小时1次，应具备1小时1次的监测能力 7、具有仪器基本参数贮存（一年以上），断电保护与自动恢复功能 8、具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次 9、具有仪器运行周期(连续、间歇、周期、手动)设置功能 11、具有仪器状态远程显示功能 12、具有仪器远程控制功能，如远程启动、远程校正、故障关机功能；具有双向数据及信号传输功能 13、采用通用化、小型化设计，提升应急监测能力，快速方便地实现常规监测向应急监测的转化 14、具有24小时零点漂移、24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助 功能 | 15、必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》 16、具有自动清洗功能 |
| 性能指标 | 总磷主要性能指标 | 分析方法：钼酸铵分光光度法 |
|  |  | 量程:0～50mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移：±2% |
|  |  | 量程漂移：±2% |
|  |  | 直线性：±10% |
|  |  | 重复性 ±3% |
|  |  | 检出限：≤0.005mg/L |
|  |  | MTBF:≥1440 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验:±10% |
|  | 总氮主要性能指标 | 分析方法：过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
|  |  | 量程:0～50mg/L，可调 |
|  |  | 零点漂移：±3% |
|  |  | 量程漂移：±3% |
|  |  | 直线性：±10% |
|  |  | 重复性 ±3% |
|  |  | 检出限：≤0.05mg/L |
|  |  | MTBF:≥1440 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验:±10% |
|  | 仪器资质 | 提供省级以上（含省级）质量技术监督部门出具的型式评价或检验报告复印件，并加盖供应商公章；提供中国环境保护产品认证证书复印件，并加盖供应商公章。 |
| 基本配置 |  | 包括但不仅限于如下配置： 1、水质在线监测系统软件一套（提供计算机软件著作权登记证书） 2、说明书、随机备品备件、合格证、出厂检测报告、质保卡各一套 |

5、铅镉锌铜水质分析仪

| 功 能 要 求 | 必要 功能 | 1、具有分析仪器过程日志记录功能 2、自动标样核查、零点校准、标样校准等功能 3、具有数据异常标识、异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息 4、仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示 5、具有RS-232或RS-485标准通讯接口 6、监测频次4个小时1次，应具备1小时1次的监测能力 7、具有仪器基本参数贮存（一年以上），断电保护与自动恢复功能 8、具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次。 9、具有仪器运行周期(连续、间歇、周期、手动)设置功能 11、具有仪器状态远程显示功能 12、具有仪器远程控制功能，如远程启动、远程校正、故障关机功能；具有双向数据及信号传输功能 13、采用通用化、小型化设计，提升应急监测能力，快速方便地实现常规监测向应急监测的转化 14、具有24小时零点漂移、24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助 功能 | 15、必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》 16、具有自动清洗功能 |
| 性能指标 | 铅性能指标 | 分析方法：阳极溶出伏安法 |
|  |  | 测定范围：0～5mg/L(可扩展) |
|  |  | 准确度：±3%(±2%FS) |
|  |  | 重复性：≤2%(≤1%FS) |
|  |  | 零点漂移：±2%(±2%FS) |
|  |  | 量程漂移：±3%(±3%FS) |
|  |  | 检出限：≤0.001mg/L |
|  |  | 实际水样比对试验：≤10% |
|  |  | 分辨率：0.0001mg/L |
|  |  | MTBF:≥1440 h/次 |
|  | 镉性能指标 | 分析方法：阳极溶出伏安法 |
|  |  | 测定范围：0~2mg/L(可扩展) |
|  |  | 准确度：±3%(±2%FS) |
|  |  | 重复性：≤2%(≤1%FS) |
|  |  | 零点漂移：±2%(±2%FS) |
|  |  | 量程漂移：±3%(±3%FS) |
|  |  | 检出限：≤0.0001mg/L |
|  |  | 实际水样比对试验：≤10% |
|  |  | 分辨率：0.0001mg/L |
|  |  | MTBF:≥1440 h/次 |
|  | 锌性能指标 | 分析方法：阳极溶出伏安法 |
|  |  | 测定范围：0～10mg/L(可扩展) |
|  |  | 准确度：±3%(±2%FS) |
|  |  | 重复性：≤2%(≤1%FS) |
|  |  | 零点漂移：±2%(±2%FS) |
|  |  | 量程漂移：±3%(±3%FS) |
|  |  | 检出限：≤0.001mg/L |
|  |  | 实际水样比对试验：≤10% |
|  |  | 分辨率：0.0001mg/L |
|  |  | MTBF:≥1440 h/次 |
|  | 铜性能指标 | 分析方法：阳极溶出伏安法 |
|  |  | 测定范围：0～10mg/L(可扩展) |
|  |  | 准确度：±3%(±2%FS) |
|  |  | 重复性：≤3%(≤2%FS) |
|  |  | 零点漂移：±2%(±2%FS) |
|  |  | 量程漂移：±3%(±3%FS) |
|  |  | 检出限：≤0.001mg/L |
|  |  | 实际水样比对试验：≤10% |
|  |  | 分辨率：0.0001mg/L |
|  |  | MTBF:≥1440 h/次 |
|  | 仪器资质 | 提供省级以上（含省级）质量技术监督部门出具的型式评价或检验报告复印件，并加盖供应商公章。 |
| 基本配置 |  | 包括但不仅限于如下配置： 1、水质在线监测系统软件一套 2、说明书、随机备品备件、合格证、出厂检测报告、质保卡各一套 |

6、总铬水质分析仪

| 功 能 要 求 | 必要 功能 | 1、具有分析仪器过程日志记录功能 2、自动标样核查、零点校准、标样校准等功能 3、具有数据异常标识、异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息（提供软件截图） 4、仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示 5、具有RS-232或RS-485标准通讯接口 6、监测频次4个小时1次，应具备1小时1次的监测能力 7、具有仪器基本参数贮存（一年以上），断电保护与自动恢复功能 8、具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次 9、具有仪器运行周期(连续、间歇、周期、手动)设置功能 11、具有仪器状态远程显示功能 12、具有仪器远程控制功能，如远程启动、远程校正、故障关机功能；具有双向数据及信号传输功能 13、采用通用化、小型化设计，提升应急监测能力，快速方便地实现常规监测向应急监测的转化 14、具有24小时零点漂移、24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助 功能 | 15、必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》 16、具有自动清洗功能 |
| 性能指标 测量 | 性能指标 | 分析方法：二苯碳酰二肼分光光度法 |
|  |  | 测定范围：0～20mg/L（可扩展） |
|  |  | 准确度：±3%(±2%FS) |
|  |  | 零点漂移：±2%(±2%FS) |
|  |  | 量程漂移：±2%(±2%FS) |
|  |  | 检出限：≤0.002mg/L |
|  |  | 分辨率：0.001mg/L |
|  |  | 重复性：≤3%(≤2%FS) |
|  |  | 检出限：≤0.05mg/L |
|  |  | 测量时间：≤35min |
|  |  | MTBF:≥1440 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验:±10% |
|  | 仪器资质 | 提供省级以上（含省级）质量技术监督部门出具的型式评价或检验报告复印件，并加盖供应商公章。 |
| 基本配置 |  | 包括但不仅限于如下配置： 1、水质在线监测系统软件一套 2、说明书、随机备品备件、合格证、出厂检测报告、质保卡各一套 |

7、镍水质分析仪

| 功 能 要 求 | 必要 功能 | 1、具有分析仪器过程日志记录功能 2、自动标样核查、零点校准、标样校准等功能 3、具有数据异常标识、异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息 4、仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示 5、具有RS-232或RS-485标准通讯接口 6、监测频次4个小时1次，应具备1小时1次的监测能力 7、具有仪器基本参数贮存（一年以上），断电保护与自动恢复功能 8、具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次 9、具有仪器运行周期(连续、间歇、周期、手动)设置功能 11、具有仪器状态远程显示功能 12、具有仪器远程控制功能，如远程启动、远程校正、故障关机功能；具有双向数据及信号传输功能 13、采用通用化、小型化设计，提升应急监测能力，快速方便地实现常规监测向应急监测的转化（须提供厂家公开发行彩页证明材料） 14、具有24小时零点漂移、24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能 15、可扩展性：部分监测仪器采用模块化设计；根据水质实际情况，在不增加任何硬件和费用的基础上，可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能（须提供厂家公开发行彩页证明材料） |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助 功能 | 16、必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》 17、具有自动清洗功能 |
| 性能指标 测量 | 性能指标 | 分析方法：丁二酮肟分光光度法 |
|  |  | 测定范围：0～20mg/L（可扩展） |
|  |  | 准确度:±3%(±2%FS) |
|  |  | 重复性:≤3%(≤2%FS) |
|  |  | 零点漂移:±3%(±3%FS) |
|  |  | 量程漂移:±3%(±3%FS) |
|  |  | 检出限:≤0.01mg/L |
|  |  | 实际水样比对试验:≤10% |
|  |  | 分辨率:0.01mg/L |
|  |  | 测量时间：≤25min |
|  |  | MTBF:≥1440 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验:±10% |
|  | 仪器资质 | 提供省级以上（含省级）质量技术监督部门出具的型式评价或检验报告复印件，并加盖供应商公章。 |
| 基本配置 |  | 包括但不仅限于如下配置： 1、水质在线监测系统软件一 2、说明书、随机备品备件、合格证、出厂检测报告、质保卡各一套 |

8、叶绿素a水质分析仪

| 功 能 要 求 | 必要功能 | 1、是基于色素的荧光性测量目标参数的，可在潜在的水华造成影响前进行识别 2、无需萃取或其他处理，快速检测，避免搁置水样造成的影响 3、数字化传感器，抗干扰能力强，传输距离远 4 低功耗，操作、维护简便 |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助功能 | 5、标准数字信号输出，可在无控制器的情况下实现和其他设备的集成和组网 6、量程可选，自动日光补偿 |
| 性能指标 |  | 测定原理：荧光法、分光光度法 量程：0～500μg/L 准确度：±10% 重复性：≤5% 检出限：≤0.1μg/L MTBF：≥720 h/次 |
| 基本配置 |  | 包括但不仅限于如下配置： 1、叶绿素a主机1套 2、传感器探头1个 3、说明书、随机备品备件、合格证、出厂检测报告、质保卡各一套 |

9、系统集成

| 系统集成技术要求 | 集成要求 | 系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、留样单元、辅助单元等 投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体功能要求 | （1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式（提供软件截图） （2）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息 （3）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令 （4）具有质控系统，质控系统能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、铅、镉、锌、铜、总铬、镍水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能（提供质量控制系统的检测报告或国家环保产品认证证书复印件加盖公章） （5）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输 （6）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能 （7）具有系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台及移动终端 （8）存储不少于1年的原始数据和运行日志 （9）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限 （10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入 |
|  | 系统各单元技术要求 | 1、采水单元 投标人根据每个站点现场考察报告结合具体水文和地质情况制定合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性 2、配水及预处理单元 配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数、叶绿素a、水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法 （1）配水管路设计合理，配水管路原则上不小于1KM，要求流向清晰，便于维护，满足水质指标监测稳定、准确需求；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求 （2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法 （3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试 （4）具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口 （5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能 （6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制 （7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量 （8）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能 3、控制单元 控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行 a具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统 b具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台 c具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试 d具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能 e具备对留样单元的所留水样需在4±2℃低温保存、留样瓶具有密封功能、留样瓶由惰性材料制成，易清洗，留样瓶应≥12个瓶，容量≥500mL、具有留样后自动排空的功能、配置门禁系统、具有留样失败报警功能 f能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能 g具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置 h具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能 i具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息 (1)控制单元主要硬件参数 a工业控制计算机 CPU：≥2.0GHz 内存：≥2GB 硬盘容量：≥500GB 显示器：≥12英寸 通讯接口：RS232/485 COM口，不小于8个，网口，不少于2个 b可编程控制器 扩展能力：控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 防雷抗干扰能力：符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施 (2)数据采集与传输要求 a采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存 b采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存 c能够实时采集视频信息并传输至中心平台 d断电后能自动保存历史数据和参数设置 e采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求 f具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能 - 自动留样器 根据水质自动监测站的建设模式配备相应采样装置，水质自动监测站必须配备自动采样装置。采样方式可编程多种采样模式，如超标留样、常规留样和紧急留样等方式 （1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃ （2）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上 （3）留样瓶具有密封功能 （4）具有自动留样、自动排空、自动清洗功能，可实现循环留样留样 （5）配置门禁系统 （6）具有留样失败报警功能 5、辅助单元 辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置等部分 （1）配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等 （2）应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存 （3）配备废液自动处理单元 a.报警功能废液处理效率不合格等报警功能 b.提供监测测报告证明文件 （4）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施 （5）具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害 |
| 基本配置 |  | 包括但不仅限于如下配置： - 控制柜 1台 - 水质在线监测基站控制管理系统1套 - 采水单元1套 - 预处理单元1套 - 数据采集单元1套 - 自动留样单元1台 - 废液处理单元 1台 - 辅助单元1套 |

（二）其他要求

供应商须为所供产品制造商或经销商。如是经销商的，须提供产品制造商出具的针对本项目的售后服务承诺函。

- 第四篇  谈判项目服务需求

- 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后45个日历日内交货，并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1．货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认；

2．成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿；

3．成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1 设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

3.3 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

3.4 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4．产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收；

5．供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；

6．大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；

7．采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收之日起，产品免费质保至少一年（验收合格之日起），同时供应商或厂家需提供本仪器一年的基本耗材，保证仪器一年的正常运行。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在24小时内采取相应响应措施；无法在24小时内解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，48小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

- 三、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 四、付款方式

- 本项目由采购人付款：

- （一）合同签订前成交供应商向采购人缴纳5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

- （二）成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

- （三）成交供应商提交采购合同、验收报告、发票等材料，向采购人申请付款；

- （四）采购人对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同全款；

- （五）验收合格1年后，采购人无息退还履约保证金。

- 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

- 六、培训

投标人提供二次培训：第一次为现场安装调试培训，现场培训4名以上技术人员，达到能独立、熟练操作和维护的程度，并通过国家标准样品（盲样）考核合格。第二次培训在仪器安装一年后，卖方工程师回访用户，并在现场进行提高培训。每次培训的各项费用均由投标人全部承担。

- 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

- 一、定义

- （一）甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （三）合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 二、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 三、合同价格

- （一）合同价格即合同总价。

- （二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （三）合同货物单价为不变价。

- 四、转包或分包

- （一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 五、质量保证及售后服务

- （一）乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- （二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- （三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

- （四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 六、付款

- （一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

- （二）付款方式：银行转账、现金支票。

- （三）付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

- 七、检查验收

- （一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

- （二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

- （三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 八、索赔

- 供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- （一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

- （二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 九、知识产权

- （一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

- 十、合同争议的解决

- （一）当事人友好协商达成一致

- （二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 十一、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 十二、合同生效及其它

- （一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- （四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

谈判项目编号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

技术响应偏离表

- 谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 三、服务部分

服务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.供应商提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

- 微型企业承诺书

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

- 日  期：

- 3.监狱企业证明文件

- 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

- 4.残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）